Specyfikacja  techniczno – eksploatacyjna wymagana przez użytkownika:

Aparat EKG – 11 szt.

| Lp. | Opis parametrów | Parametry graniczne | Parametry oferowane – należy podać i szczegółowo opisać każdy oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I - Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Typ urządzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Rok produkcji 2025, urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| II - parametry techniczne |  |  |  |  |
|  | Aparat 12-kanałowy | Tak, podać |  |  |
|  | Obsługa ekranem dotykowym i przyciskami funkcyjnymi z dodatkową fizyczną klawiaturą alfanumeryczną | Tak |  |  |
|  | Badanie w trybie automatycznym (10 s EKG) | Tak |  |  |
|  | Możliwość wymiany danych przez interfejs LAN z opcją WIFI, czytnik kodów kreskowych, nośniki USB | Tak |  |  |
|  | Kolorowy, wyświetlacz minimum 10’’ o rozdzielczości co najmniej 1024px x 600px | Tak, podać |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału co najmniej (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20, oraz kombinowane: odpr. kończynowe x10, odpr. przedsercowe x5) | Tak, podać |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 0.05 – 200 Hz (–3 dB) | Tak, podać |  |  |
|  | Impedancja wejściowa co najmniej 50 MΩ | Tak |  |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego w zakresie min. +/- 5 mV | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa min. 2 μV/LSB | Tak, podać |  |  |
|  | CMRR min. 100 dB | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr sieciowy dla 50 Hz min. -20 dB | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr mięśniowy dla zakresu min. 25 – 35 Hz, -3 dB | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr linii izolelektrycznej co najmniej 0.1 Hz, 0.2 Hz, -3 dB | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy co najmniej 40 Hz, 100 Hz | Tak, podać |  |  |
|  | Próbkowanie EKG 8 kHz | Tak |  |  |
|  | Pomiar HR w zakresie min. 30 – 300 bpm | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczna analiza EKG algorytmem dostosowanym do płci, wieku i rasy pacjenta | Tak |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna o szer. 210 mm | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość wydruku termicznego nie mniej niż 200 dpi | Tak |  |  |
|  | Format wydruku do wyboru co najmniej: 3 odpr. EKG + kanał rytmu, 6 odpr. EKG + kanał rytmu, 12 odprowadzeń | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe | Tak |  |  |
|  | Wbudowany w aparat zasilacz sieciowy | Tak |  |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora | Tak |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 6 godzin lub 300 wydruków EKG (12 kanałowych i 25 mm/s) | Tak |  |  |
|  | Wbudowana pamięć na min. 500 badań | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapisania badania EKG lub eksportu w formatach min. PDF, XML, JPG, DICOM | Tak |  |  |
|  | Wbudowane wyjście sygnału wideo na zewnętrzny monitor w standardzie HDMI (1024×600@60Hz) | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa cyfrowego wbudowane w aparat EKG zapewniające co najmniej szyfrowanie, kontrolę dostępu oraz ukrywanie danych osobowych pacjenta – zgodnie ze standardem HIPPA | Tak/Nie |  |  |
|  | Kontrola dostępu zsynchronizowana z domeną Zamawiającego w protokole LDAP lub LDAPS | Tak/Nie |  |  |
|  | Podłączenie aparatu do kardiologicznego systemu Zamawiającego (Sentinel, Spacelabs Healthcare) – wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wymaganych licencji i interfejsów | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie przesyłania badań EKG do informatycznego systemu szpitalnego Zamawiającego zawierające co najmniej obraz krzywej EKG w formacie PDF załączony do komunikatu HL7 - wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wymaganych licencji i interfejsów | Tak/Nie |  |  |
|  | Waga maks. 5 kg (z akumulatorem i przewodem pacjenta) | Tak |  |  |
|  | Wymiary maks.: szer. 300 mm x gł. 400 mm x wys. 200 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu co najmniej przewód pacjenta z odprowadzeniami elektrodowymi do rejestracji 12-kanałowej, zestaw 4 elektrod kończynowych i 6 przedsercowych wielorazowego użycia. | Tak, podać |  |  |
| III – Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Wózek na kółkach przystosowany do ustawienia aparatu z koszykiem na akcesoria | Tak |  |  |
| IV - „zamówienia zielone i DNSH*” |  |  |  |  |
|  | Oferowany asortyment nie nadaje się do recyklingu | Tak/Nie |  |  |
|  | Oferowany asortyment częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% | Tak/Nie |  |  |
|  | Oferowany asortyment nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% | Tak/Nie |  |  |
|  | Opakowanie nie nadaje się do recyklingu | Tak/Nie |  |  |
|  | Opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% | Tak/Nie |  |  |
|  | Opakowanie nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% | Tak/Nie |  |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowywania o nowe komponenty i aktualizacji oprogramowania przez co najmniej: 3, 5, 8, 10 i więcej lat | Podać |  |  |
|  | Po okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewnia, sprzedaż części zamiennych przez okres: 8, 9, 10, 11, 12 lub więcej lat | Podać |  |  |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny w zakresie stosowania przez producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu. | Tak/Nie |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie/nie będzie wyposażone w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | będzie/ nie będzie |  |  |
|  | Przy produkcji sprzętu będą/nie będą stosowanie materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej** | będą/nie będą |  |  |
| V - Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1. | Dokumenty potwierdzające dopuszczanie do obrotu na rynku EU oraz wymagane ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Okres gwarancji na cały zestaw w miesiącach (wymagany minimum 24 miesiące) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Ilość przeglądów zalecanych przez producenta sprzętu w okresie gwarancji. Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia (do 5 dni roboczych). | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | W przypadku naprawy dłuższej niż 10 dni roboczych wykonawca zapewni aparat zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego) | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Liczba napraw/wymian w okresie gwarancji istotnego elementu lub oprogramowania uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy/wymiany). | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski podać dane adresowe, tel, fax | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (min. 5 lat) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Skrócona instrukcja obsługi w języku polskim Instrukcja obsługi w języku polskim. (w wersji elektronicznej pdf) Paszport techniczny | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Podanie okresu bezpiecznego użytkowania aparatu określonego przez producenta (w latach) jeżeli jest określone przez producenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Dołączenie do protokołu odbioru, listy sprzętu zwierającego: - nazwę aparatu - producenta - model - nr seryjny - rok produkcji - ilość miesięcy gwarancji - czy konieczne przeglądy jeżeli tak to co ile miesięcy - wartość brutto każdego elementu zestawu Lista w formie papierowej i elektronicznej – plik w formacie .xls (wg załączonego wzoru pliku) | Tak |  | Bez punktacji |

Uwagi:

1. 	Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

2. 	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

3. 	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

*Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów.

.............................................					     ......................................................

(miejscowość, data) 					                    (podpis i pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@wolski.med.pl

- Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp).

- Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:

  - W przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

  - Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

  - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi  na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.